附件

HLA-B*58:01基因检测试剂

注册审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对HLA-B*58:01基因检测试剂注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门提供参考。

本指导原则是对HLA-B*58:01基因检测试剂的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。同时本指导原则仅针对HLA-B*58:01基因检测试剂注册申报资料中的个性化要求进行撰写，其他通用要求和未尽事宜应当符合相关法规和指导原则要求。

本指导原则为注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。

本指导原则针对相关产品注册申报资料中的部分内容进行撰写，其他未尽事宜应当符合相关法规要求。

一、适用范围

本指导原则适用于基于荧光PCR法，定性检测人静脉全血样本中的HLA-B*58:01基因，用于计划服用别嘌呤醇治疗痛风、高尿酸血症等疾病患者的用药指导，以避免严重皮肤不良反应的试剂。

对于采用其他分子生物学检测方法（如基因测序法）或其他样本类型的检测试剂，可能部分要求不完全适用或本文所述内容不够全面；申请人可参考本指导原则，同时依据产品特性对适用部分进行评价，对不适用部分阐述不适用的理由，并验证替代方法的科学合理性。

HLA-B*58:01等位基因与治疗高尿酸血症和痛风的常用药别嘌呤醇引发的药物超敏反应相关，通过检测HLA-B*58:01等位基因可以辅助判断患者服用别嘌呤醇发生过敏反应的风险。高尿酸血症和痛风是慢性肾病、高血压、心脑血管疾病及糖尿病等疾病的独立危险因素，是过早死亡的独立预测因子。别嘌呤醇是降尿酸的一线药物之一，但该药可引起史蒂文斯-约翰逊综合征及中毒性表皮坏死症等严重皮肤不良反应。

二、注册审查要点

（一）综述资料

综述资料主要包括产品概述、产品综述、预期用途、申报产品上市历史及其他需说明的内容，具体可参考《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（国家药品监督管理局公告2021年第122号）附件4。

检验原理以图示结合文字的形式描述申报产品的目标靶区域、检测原理、检测过程和结果判读。

明确申报产品检测单个样本所需时间，每个检测周期最多可检测样本数量及检测所需时间（从全血样本处理开始至结果分析结束）。

产品包装描述部分，为便于理解申报产品设计、检测原理和结果判读方法，充分评估申报产品的使用风险，建议在产品描述部分提交申报产品外包装及试剂盒中各组分的实物图片。

其他需说明的内容部分，概括描述整个检测系统的组成，提供配套申报产品使用的仪器、试剂和软件的注册信息，提供核酸提取试剂及其他如需提供的说明书。

（二）非临床资料

1.产品技术要求及检验报告

注册申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据产品研制、前期评价等结果，依据相关文件资料，结合产品特性按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求编写。性能指标建议参考相关行标如《人类白细胞抗原（HLA）基因分型检测试剂盒》的要求，设定阳性符合率、阴性符合率、重复性和检出限（上样的最低DNA浓度）。

该类产品作为第三类体外诊断试剂，应当以附录形式明确主要原材料以及生产工艺要求。同时，建议在技术要求附录中详细描述企业参考品的设置，明确各企业参考品的样本类型、等位基因和DNA浓度。

第三类体外诊断试剂应当提供三个不同生产批次产品的检验报告。目前已有适用的国家标准品发布，技术要求中应体现国家标准品的相关要求。

2.分析性能研究

注册申请人应提交在符合质量管理体系的环境下生产的试剂盒进行的所有分析性能评估资料，包括具体试验方案、试验数据、统计分析结果及结论等详细资料。有关试验的背景信息也应在申报资料中进行描述，包括试验地点，采用的试剂名称、规格和批号，仪器名称和型号，样本的背景信息（来源、样本编号、样本类型、抗凝剂、基因型和浓度确认方法及结果）等。分析性能评估用样本应为真实样本，如声称多种适用样本类型，注册申请人应针对不同样本类型分别完成性能评估研究。

分析性能评估的试验方法可以参考国际或国内有关体外诊断试剂性能评估的指导原则进行，对于本类产品建议着重对以下分析性能进行研究。

2.1适用的样本类型

选择不影响核酸分子检测的抗凝剂，如EDTA和枸橼酸盐进行人静脉全血样本采集。鉴于肝素影响核酸扩增过程，不建议使用肝素抗凝。若适用多种抗凝剂，建议通过同源比对研究一定数量的临床样本验证各种抗凝剂的适用性。

2.2准确度

可通过申报产品与已上市同类产品或测序结果进行方法学比对研究，评价申报产品的准确度。评价准确度的样本应为不同浓度水平的静脉全血样本或其DNA提取液。

2.3精密度

包括重复性、中间精密度和再现性。

精密度评价应采用静脉全血样本或其DNA提取液进行研究，纳入阴性样本和阳性样本。浓度水平至少包括上样要求的最低DNA浓度（100%检出）和中高浓度（正常白细胞浓度水平样本）。试验操作应按照说明书执行，需包含核酸提取/纯化等样本处理步骤。

精密度评价需满足如下要求：

2.3.1对可能影响检测精密度的主要因素进行验证，除检测试剂（包括核酸提取/纯化组分）本身外，还包括仪器、操作者、地点、时间、检测轮次、试剂批次等。

2.3.2设定合理的精密度评价周期，并对批内/批间、日内/日间、不同操作者间和不同实验室间的精密度进行综合评价。

2.3.3可结合产品的特点，对精密度指标评价标准做出合理要求，如CV值。

2.4分析特异性

2.4.1干扰试验

可通过在静脉全血样本中添加干扰物质的方式，评价添加前后干扰物质对靶基因检测的影响。研究用样本应包含阴性样本、上样要求的最低DNA浓度和中阳性样本（正常白细胞浓度水平样本）。

建议注册申请人在每种干扰物质的潜在最大浓度（“最差条件”）条件下进行评价，如有干扰，应确定不产生干扰的最高浓度。

应针对可能的内源和外源性干扰物进行干扰试验研究。对于全血样本，内源性干扰物质应包括血红蛋白、甘油三酯、胆红素、白蛋白；外源性干扰物质应包括别嘌醇、苯溴马隆、秋水仙碱、碳酸氢钠、丙磺舒、非布司他等。

2.4.2交叉反应

分为生信分析和湿试验两部分。

将所选扩增靶区域、引物和探针序列与IPD-IMGT/HLA数据库HLA-B基因座中除HLA-B*58:01外的其他所有等位基因进行序列比对。对与靶基因序列相近或易引起交叉反应（如引物/探针结合的序列相同或仅存在极个别碱基差异不影响引物探针结合）的HLA-B*58血清型中其他等位基因如HLA-B*58:12，HLA-B基因座中其他血清型进行交叉反应研究。

交叉反应研究建议采用静脉全血样本或其DNA提取液进行，罕见等位基因（Rare Alleles）可采用细胞系或质粒进行。

申报产品不应与其他血清型存在交叉反应，不应与HLA-B*58血清型下除HLA-B*58:01之外的常见等位基因（Common Alleles）存在交叉反应。

2.5包容性研究

HLA-B*58:01具有多个等位基因，如B*58:01:01:01，B*58:01:07等。将所选扩增靶区域、引物和探针序列与IPD-IMGT/HLA数据库中HLA-B*58:01的所有等位基因进行序列比对。依据序列比对结果，若等位基因与扩增靶区域和引物/探针等序列中存在核苷酸差异，则应纳入包容性研究范围。

包容性研究包括最低DNA浓度样本的重复性。考虑到样本的可获得性和多样性，建议优先采用真实样本或其DNA提取液进行研究，其次为细胞系样本，最后为质粒。

2.6核酸提取/纯化性能

考虑到分析性能研究时所使用的DNA提取液可能并非来自于说明书中配套使用的核酸提取/纯化试剂，因此，核酸提取/纯化性能研究不仅包括对核酸提取试剂本身性能的研究，还包括其与检测试剂配套使用时的功能性验证。若申报产品适配多个核酸提取试剂，应当分别进行验证。

采用全血真实样本进行提取核酸纯度、浓度、完整度、提取效率的研究。

核酸提取试剂配合检测试剂的准确度、精密度和抗干扰研究。此部分功能性验证可单独进行，也可纳入各项性能研究中组合进行。

3.反应体系研究

3.1样本采集和处理

请详述样本的采集及处理方式，明确样本的保存介质。

3.2反应体系

详细描述检验方法的设定和优化过程，包括各步骤中反应程序和反应体系的设置和优化等，明确各步骤和分析过程所用试剂、仪器和软件的名称及版本号。

DNA浓度要求。在保证检测灵敏度和准确度的前提下，考虑到靶标的特性和方法学的特点，此类产品大多要求DNA浓度在一定范围内。申请人在对产品研发设计时，需考虑申报产品检测所需的DNA浓度范围，并对范围的上下限进行研究。

如有多个适用机型，需提供不同适用机型基线和阈值的确定资料。不同适用机型的反应条件如果有差异应分别详述，并提交验证资料。

4.阳性判断值研究

阳性判断值即为能够获得理想的检测准确性的临界值（Cut-off）。研究样本应为预期适用人群的真实样本，样本来源应具有地域和民族多样性，考虑不同时间和生理/病理状。

采用受试者工作特征（ROC）曲线的方式进行研究，亦可采用其他科学合理的方法进行阳性判断值研究。

申请人应详述试验方案，列明所用试剂、仪器、对比方法、样本量、样本入组标准；提交阳性判断值研究所用样本的背景信息列表，至少包括民族、性别、年龄、来源、唯一可溯源编号、临床诊断信息等及试验结果等。

如果试剂判读存在灰区，应解释说明灰区范围的确定方法。

提供内标检测结果范围的确定方法和研究资料。

5.主要原材料研究资料

该类产品的主要原材料包括引物、探针、酶、dNTP、核酸分离/纯化组分、质控品、参考品等。申请人可参考《体外诊断试剂主要原材料研究注册审查指导原则》进行主要原材料研究和注册申报资料的准备。除前述指南的通用要求外，建议申请人额外注意以下内容：

5.1引物和探针

HLA*B基因座全长约4000bp，包含7个外显子、6个内含子，5’UTR区域和3’UTR区域。

详述目标检测区域的选择过程，明确其在整个B基因座中的序列位置信息。所选区域应具有特异性和包容性。详述引物、探针的设计原则，提供引物探针序列、靶基因序列及两者的对应情况。针对检测靶序列、引物和探针与公开数据库进行同源性分析，确保所选序列与人类基因非目标区域和常见入血病原体无交叉。

建议设计两套或多套引物探针以供筛选，针对待测位点的检测灵敏度和特异性等进行评价，选择最佳引物探针组合，并提交详细的筛选研究数据。同时如有同源序列应着重评价是否会有交叉反应。

申请人应针对选定的引物、探针原材料进行质量评价，一般包括：外观、分子量、纯度、浓度、探针荧光标记基团的激发波长和发射波长，以及功能性试验等，并依据评价结果建立合理的质量标准。

5.2内标

内标，又称内对照，可对管内抑制导致的阴性结果进行质量控制，应与靶核酸一同提取及扩增。申请人需对内标的引物、探针设计和相关反应体系的浓度做精确验证，既要保证内标荧光通道呈明显的阳性曲线又要尽量降低对靶基因检测造成的抑制。明确内标的检测结果Ct值范围。建议科学设置内标，对待测样本的取样质量、试剂的反应体系进行监控。

5.3企业参考品

该类产品的企业参考品一般包括阳性参考品、阴性参考品和精密度参考品。企业参考品可为静脉全血样本或其DNA提取液，部分罕见等位基因可采用细胞系或质粒制备。

应提交企业参考品的原料来源、选择、制备、浓度及基因亚型确认方法或试剂等相关研究资料。企业参考品的设置至少包含：

阳性参考品为不同浓度水平HLA-B*58:01阳性样本，建议纳入包容性研究中的部分等位基因。

阴性参考品应考虑检测特异性的评价，纳入同源序列交叉反应样本和干扰样本等。

精密度参考品至少包括阴性样本和阳性样本，浓度水平至少包括上样要求的最低DNA浓度和中阳性样本（正常白细胞浓度水平样本）。

（四）临床评价资料

临床试验的开展、方案的制定以及报告的撰写等均应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》《医疗器械临床试验质量管理规范》《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》及《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》的要求，如相关法规、文件有更新，临床试验应符合更新后的要求。

1.临床试验机构

应选择至少3家（含3家）已备案的临床试验机构，按照相关法规的要求开展临床试验。申请人应根据产品特点及预期用途，综合不同地区人种和流行病学背景等因素选择临床试验机构。临床试验机构应具有分子生物学方法检测的优势，实验操作人员应有足够的时间熟悉检测系统的各环节，熟悉临床试验方案。

2.临床试验方法

建议申请人选择境内已批准上市的同类产品或Sanger测序法作为对比试剂，采用试验体外诊断试剂与之进行对比试验研究，评价试验体外诊断试剂的临床性能。对比试剂的选择应从预期用途、样本要求、检测性能等方面，确认其与试验体外诊断试剂具有较好的可比性。如采用Sanger测序法作为对比试剂，所有样本均应报告测序序列，并判断是否为HLA-B*58:01型。

3.受试者选择和样本类型

3.1受试者选择

临床试验的入组受试者应当为具有别嘌呤醇应用适应证的患者，如：痛风、高尿酸血症患者等。

3.2样本类型

适用的样本类型一般为静脉全血。临床试验应纳入临床原始样本，不应直接采用提取的基因组DNA进行试验。临床样本的采集、处理、保存和提取等应分别满足试验体外诊断试剂说明书以及对比试剂说明书的相关要求。

4.临床试验样本量

临床试验样本量应满足统计学要求，可采用适当的统计学方法进行估算。

对于HLA-B*58:01基因检测试剂，此部分临床试验目的为评估两种检测方法之间的一致性，因此建议采用单组目标值法进行样本量估算。通过阳性符合率和阴性符合率来分别计算所需阳性样本和阴性样本的例数。

上述公式中，n为样本量；Z1-α/2、Z1-β为显著性水平和把握度的标准正态分布的分数位，P0为评价指标的临床可接受标准，PT为试验体外诊断试剂评价指标预期值。

在样本量估算中，阳性、阴性符合率的临床可接受标准（P0）一般建议均不低于95%。当评价指标PT接近100%时，该样本量估算方法可能不适用，应考虑选择更加适宜的方法进行样本量估算和统计学分析，如精确概率法等。

临床试验总体样本量确定时应在上述阳性、阴性样本最低样本量估算的基础上，同时考虑其他可能造成受试者脱落情况等适当增加入组样本量。

5.统计学分析

应对入组人群进行人口学分析，包括年龄、性别和临床诊断背景信息等，以2×2表的形式总结两种试剂/方法的定性检测结果，评价指标包括阳性符合率、阴性符合率、总符合率及其95%置信区间。

对于检测结果不一致的样本，建议采用合理方法进行复核确认，并对差异原因进行分析，从而对申报产品的性能进行客观科学的评价。假阴性可能会导致用药引起的严重不良反应，应分析确认是否满足临床需求。

6.伦理学要求

临床试验应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理学准则，必须获得伦理委员会的同意。研究者应充分考虑临床试验用样本的获得和试验结果对受试者的风险性，应提交伦理委员会的审查意见。

7.临床试验方案

各临床试验机构应执行同一方案，且保证在整个临床试验过程中遵循预定的方案，不可随意改动。整个试验过程应在临床试验机构的实验室内并由本实验室的技术人员操作完成，申报单位的技术人员除进行必要的技术指导外，不得随意干涉试验进程。

试验方案应确定严格的入选/排除标准，任何已入选的样本被排除出临床试验都应记录在案并明确说明原因。应采用盲法并在整个临床试验过程中维持盲态以保证试验结果的客观性。各临床试验机构选用的对比试剂应保持一致，以便进行合理的统计学分析。

8.临床试验小结和报告撰写

临床试验小结和报告应对试验的整体设计及各个关键点给予清晰、完整的阐述，应对整个临床试验实施过程、结果分析、结论等进行条理分明的描述，并应包括必要的基础数据和统计分析方法，最后得出临床试验结论。临床试验小结和报告的撰写参考《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》等的相关要求。

（五）产品说明书

产品说明书格式应符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求。产品说明书的技术内容应与注册申报资料中的相关研究结果保持一致，如某些内容引用自参考文献，应以规范格式对此内容进行标注，并单独注明文献的相关信息。

以下内容仅对HLA-B*58:01基因检测试剂说明书的重点内容进行详细说明，说明书其他内容应根据《体外诊断试剂说明书编写指导原则》要求进行编写。

1.【预期用途】应至少包括以下几部分内容：

（1）本产品用于体外定性检测人体静脉全血样本中的HLA-B*58:01基因，不区分纯合型和杂合型。

（2）本产品用于计划服用别嘌呤醇治疗痛风、高尿酸血症等疾病患者的用药指导，以避免严重皮肤不良反应。

（3）介绍被测基因与临床适应证的关系，明确HLA-B*58:01在中国人群中的分布频率，在临床适应证人群中的发生频率。

（4）明确本产品检测结果仅供临床参考，临床医生应结合患者病情、疗效及其他实验室检测指标等对本产品的检测结果进行综合判断。

2.【产品性能指标】

明确会产生交叉反应的等位基因。

3.【检验方法的局限性】

依据产品特性进行书写，建议包含以下内容：

（1）造成假阳性的情形，如申报产品可检出部分非常见等位基因（包括确认等位基因和罕见等位基因）及明确具体的等位基因名称。

（2）当样本浓度未在申报产品可接受DNA浓度范围内时，检测结果不准确。

三、参考文献

[1]国家市场监督管理总局.体外诊断试剂注册与备案管理办法：国家市场监督管理总局令第48号[Z].

[2]国家药品监督管理局.关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告：国家药品监督管理局通告2021年第122号[Z].

[3]国家药品监督管理局.体外诊断试剂分类规则：国家药品监督管理局通告2021年第129号[Z].

[4]国家药品监督管理局 国家卫生健康委员会.医疗器械临床试验质量管理规范：国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会公告2022年第28号[Z].

[5]国家药品监督管理局.体外诊断试剂说明书编写指导原则：国家药品监督管理局器审中心通告2024年第1号[Z].

[6]国家药品监督管理局.医疗器械产品技术要求编写指导原则：国家药品监督管理局器审中心通告2022年第8号[Z].

[7]国家药品监督管理局.体外诊断试剂临床试验技术指导原则：国家药品监督管理局器审中心通告2021年第72号[Z].